 ****

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej**

**ul. Szpitalna 1**

**33-200 Dąbrowa Tarnowska**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**4/21/ZO**

**PN.: *„*ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ   
STERYLIZATORA PAROWEGO- PRZELOTOWEGO   
Z WYPOSAŻANIEM ORAZ ZGRZEWARKI ROTACYJNEJ*”***

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

mgr inż. Łukasz Węgrzyn

**Dabrowa Tarnowska, 07.05.2021 r.**

**I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiającym jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel.: 14 64 43 245

Strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

**II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: Sterylizator parowy- przelotowy z wyposażeniem CPV: 33.19.11.00-6,

Pakiet 2: Zgrzewarka rotacyjna CPV: 42.66.41.00-9.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i 2a do zapytania ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o art. 46c ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych   
   w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (...).
2. Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym opisie przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się,   
że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej rozwiązania równoważne. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych produktów niż podane w opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie.

Wskazanie przez Wykonawcę produktów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów.

**III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:**

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

**IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM:**

**1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:**

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Wypełnione i podpisane minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.

4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5) Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

**V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (e-mail) – wnioskiem o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy złożyć **do 12.05.2021 r.**  Dokumenty proszę przesłać na adres dzp@zozdt.pl   
w tytule wiadomości wpisując: ***Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego wraz z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej”.***

**VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– wypełniając przedmiotowy formularz.

Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.

3.Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo.

**VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo.

**IX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO**

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym   
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon*,* e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym   
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania   
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**X. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

Załącznik 2. Formularz cenowy,

Załącznik 2a. Minimalne parametry techniczne.

Załącznik 3. Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na zaproszenia do złożenia ofertyna „*Zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej”*

Imię i nazwisko:­­­­­­­­­­­­ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..……

Powiat:………………….tel/fax:………………….e-mail: ……………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego - przelotowego wraz   
z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej za cenę:

Pakiet 1: cena netto: ­­­­­­­­­­­­ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ cena brutto \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ słownie:………………………………………………………………………………….………

Pakiet 2: cena netto: ­­­­­­­­­­­­ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ cena brutto \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ słownie:………………………………………………………………………………….………

● Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

● Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami zapytania ofertowego.

● Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

● Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ……………, oznaczenie funkcji: ……………………………………………………………………………..

● Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: …………… tel. .........................., e-mail: ..........................

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym rozeznaniu cenowym[[2]](#footnote-2).

Miejscowość i data:........................................................

…………………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Pakiet 1: Sterylizator parowy– przelotowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość w szt.** | **Nazwa handlowa Producent** | **Cena jednostkowa**  **netto za sztukę** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | Sterylizator parowy z wewnętrzna wytwornicą pary | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek wsadowy 2 półkowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek transportowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kosz druciany duży – pojemność 1 jednostki  sterylizacyjnej | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kosz druciany mały - pojemność ½ jednostki sterylizacyjnej | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw podłączeniowy LAN | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość globalna NETTO:** | | | | |  | **BRUTTO:** |  |

Sprzęt kompatybilny ze sobą, jednego producenta.

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

**MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pakiet 1 – Sterylizator parowy przelotowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Parametry oferowane**  **(podać zakres parametrów**  **lub opisać funkcje, potwierdzić**  **“TAK” lub “NIE”)** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji 2021 - nowy** | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Sterylizator dwudrzwiowy przelotowy z wbudowaną wytwornicą pary | TAK |  |
|  | Pojemność wsadu 6 STU | TAK |  |
|  | Pojemność komory od 400 l do 500 l | TAK |  |
|  | Temperatura sterylizacji 110 °C – 136 °C  Programy sterylizacyjne 121º i 134º z możliwością modyfikacji czasu suszenia, programy testowe: test Bowie Dick, test szczelności. Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku. Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie 400 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe sterylizatora  - szerokość max 1180 mm  - wysokość max 2000 mm  - głębokość max 1250 mm | TAK |  |
|  | Moc maksymalna wytwornicy pary 40 kW | TAK |  |
|  | Całkowita masa sterylizatora nie większa niż 1050 kg | TAK |  |
|  | **Parametry szczegółowe** |  |  |
|  | Komora pełna sterylizatora; wykonana z komory poziomej i prostopadłościennej o przekroju kwadratowym. Komora posiada izolację termiczną. Komora przelotowa. | TAK |  |
|  | W komorze wbudowany detektor powietrza zgodny z normą  PN-EN 285 | TAK |  |
|  | - Komora pełna wykonana ze stali nierdzewnej o grubości nie mniejszej niż 4 mm. ,  - Komora posiada zabezpieczenie, przed zagrożeniem wylania się na obsługę gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi komory.  - Uszczelnienie komory za pomocą okrężnej uszczelki, dociskanej do drzwi za pomocą sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Komora w celu zapewnienia odporności na  korozję i rozwój mikroorganizmów, wewnątrz wykonana technologią polerki o chropowatości nie większej niż 0,6 µm | TAK |  |
|  | Płaszcz grzewczy wykonany technologicznie konstrukcją pierścieniowo – żebrowaną. Płaszcz wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L | TAK |  |
|  | Dwoje drzwi komory płaskie, izolowane termicznie, otwierane i zamykane pionowo, sterowane automatycznie, zakrywające w całości elementy napędowe, łatwe w utrzymaniu czystości a działanie ich nie jest skomplikowane. W czasie cyklu pracy, drzwi ryglowane ryglem wewnętrznym, wykonane z nierdzewnej stali np klasy AISI 316L. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |
|  | Orurowanie sterylizatora wykonane z materiałów nierdzewnych np.: miedź, mosiądz . | TAK |  |
|  | Zawory sterujące pneumatyczne, do sterowania przepływu pary. | TAK |  |
|  | Rama wraz z obudową zewnętrzną wykonana ze stali nierdzewnej. Łatwa w utrzymaniu w czystości i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Układ usuwania powietrza z komory sterylizacyjnej za pomocą wydajnej i wodo - oszczędnej pompy próżniowej z pierścieniem wodnym, zamontowanej na półce antywibracyjnej. | TAK |  |
|  | Zestaw do walidacji sterylizatora :  - przepust pomiarowy do pomiaru ciśnienia  - przepust pomiarowy do pomiaru czujników , zgodnie z PN –EN 17665-1 | TAK / podać |  |
|  | Panel do odczytu parametrów wykonany z bardzo czytelnego dotykowego ekranu LCD o przekroju min 7” z intuicyjnym interfejsem odpowiedzialnym za interakcję z obsługą sterylizatora. Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Panel z zamontowanymi układami sterowania, umieszczony po prawej lub lewej stronie sterylizatora – decyzja o zamontowaniu podjęta przez zamawiającego do 2 tygodni od momentu zawarcia umowy. | TAK/  potwierdzić |  |
|  | Sterylizator posiada zamontowany filtr powietrza, służący do osuszenia próżniowego, usuwającego 99,99 % cząsteczek nie większych niż 0,3 µm | TAK |  |
|  | Sterylizator posiada przestrzeń serwisową po stronie modułu sterowania. | TAK |  |
|  | **Wewnętrzna wytwornica pary** |  |  |
|  | Sterylizator z wewnętrzną zintegrowaną wytwornicą pary o mocy max 40 kW  Wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada minimum sześć wbudowanych grzałek. Moc każdej grzałki max 7 kW. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada obudowę termiczną dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada automatyczny system oczyszczania / odmulania, który włącza się na czas nie dłuższy niż 60 sekund, każdorazowo po włączaniu sterylizatora, gdy ciśnienie wewnętrzne pary jest mniejsze niż 10 kPa. | TAK / podać czas oczyszczania |  |
|  | **Wyposażenie i warunki dodatkowe** |  |  |
|  | Wózek wsadowy 2 półkowy( półka pełna z perforacją) o regulowanej wysokości 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózki transportowe 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosze druciane duże 10 szt. o pojemności kosza 1 jednostki sterylizacyjnej | TAK |  |
|  | Kosze druciane małe 4 szt. o pojemności kosza – ½ jednostki sterylizacyjnej | TAK |  |
|  | Zestaw do podłączenia sterylizatora do sieci LAN | TAK / podać typ |  |
|  | W cenie sterylizatora - montaż w miejscu eksploatacji | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak  podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim.  Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Pakiet 2: Zgrzewarka rotacyjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **Ilość**  **w szt.** | **Nazwa handlowa Producent** | **Cena jednostkowa**  **netto za sztukę** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
|  | Zgrzewarka rotacyjna | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat rolkowy przedni | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dystrybutor rękawów z obcinarką jednopoziomowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nadstawka do dystrybutora rękawów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do zgrzewania – stół z półką ,  z haczykami do koszy sterylizacyjnych | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wartość globalna NETTO:** | | | | |  | **BRUTTO:** |  |

Sprzęt i wyposażenie kompatybilne, jednego producenta

……………………………….……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

**MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pakiet 2 – Zgrzewarka rotacyjna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry Wymagane** | **Warunek** | **Parametry oferowane**  **(podać zakres parametrów**  **lub opisać funkcje, potwierdzić**  **“TAK” lub “NIE”)** |
|  | **Model** | Podać |  |
|  | **Producent** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji 2021 - nowy** | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | **Parametry ogólne** |  |  |
|  | Zgrzewarka rotacyjna, blat przedni rolkowy, dystrybutor jednopoziomowy rękawów z obcinarką, nadstawka do dystrybutora rękawów, stanowisko do pakietowania i zgrzewania – sprzęt kompatybilny, jednego producenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | **Parametry szczegółowe** |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10m/min | TAK |  |
|  | Szerokość zgrzewu 12-15 mm | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Panel LCD lub klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Automatyczny start/stop | TAK |  |
|  | Automatyczny licznik opakowań | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Jednoczesne zgrzewanie i drukowanie danych na zgrzewie opakowań sterylizacyjnych ( data pakowania, data ważności pakietu) | TAK |  |
|  | Regulacja odległości krawędzi zgrzewu | TAK |  |
|  | Osłona wlotu | TAK |  |
|  | Kontrola parametrów zgrzewania - walidacja | TAK |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik temperatury | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania tekstu | TAK |  |
|  | Somoregulujący docisk rolek | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej 304 wg AISI | TAK |  |
|  | Wymiary 527x314x162mm +/- 5% | TAK |  |
|  | Zakres temperatur 50-199ºC | Tak/ podać |  |
|  | **Wyposażenie i warunki dodatkowe** |  |  |
|  | Blat przedni rolkowy kompatybilny z zgrzewarką- wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Dystrybutor rękawów z obcinarką jednopoziomowy z prowadnicą | Tak |  |
|  | Nadstawka do dystrybutora rękawów | Tak |  |
| 36. | Stanowisko do pakietowana i zgrzewania , wym. 1400/900/870mm , z półką, haczykami do koszy. | Tak/ podać |  |
| 37. | Wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, kompatybilne ze sobą jednego producenta tworzącego komplet. | Tak |  |
| 39. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 40. | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 41. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 42. | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 43. | Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni | Tak |  |
| 44. | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 45. | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 46. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak  podać |  |
| 47. | Instrukcja w języku polskim.  Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków   
dot. parametrów technicznych. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.   
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

……………………………….……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Projekt Umowy**

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

**Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,** ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 -15 -36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ........................................– ……………………………..………...,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

firmą: ................................................................................................................................................. wpisaną do ................................................................. pod numerem ..................................

reprezentowaną przez:

............................................... – .................................................

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego o nr 4/21/ZO,   
w oparciu o art. 46c ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (...) Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

**§ 1**

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Sprzęt – produkt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie   
   ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;
2. Opis przedmiotu zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostarczanego asortymentu z przedmiotem zamówienia opisanym   
   w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy;
5. Oferta- oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**§ 2**

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia, Oferty oraz Umowy.
2. Szczegółowy wykaz określający asortyment i wymagane parametry zawiera zał. nr 1 i 1a do Umowy.
3. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt jest dopuszczony do użytku szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt oraz posiada oznaczenie CE.
5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony prawami osób trzecich.
6. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku Zamawiającemu w terminie…….. od dnia zawarcia umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia obsługowego personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia. Osobą kontaktową w sprawie przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego jest: ……………………………………………………………………………….……………..
9. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 – dniowymwyprzedzeniem o terminie dostawy.
10. Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie przedmiotu zamówienia są ………………………………………………………………………..

11. Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykietę producenta, gwarancję, instrukcję obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.

# § 3

# GWARANCJE

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. gwarancji na dostarczony sprzęt dla pakietu nr …….. : ……... . Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem).
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.
3. W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego, sprzętu (w okresie gwarancji) Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu ponosi Wykonawca.
5. Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.
6. Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni.
7. Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia.

# § 4

# WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet : ………..zł. netto, tj. …………… zł. brutto,

2. Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie **60** **dni** od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

5. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego.

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15)

**§ 6**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

* 1. w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy.
  2. w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy.
  3. w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy.
  4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego   
   z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;   
      w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu   
      z tytułu wykonania części umowy;
   2. w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przekraczającego termin, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy;
   3. w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy;
   4. w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu asortymentu wolnego od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;
   5. w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji asortymentu, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;
   6. w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 7**

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania,   
w przypadku gdy:

* 1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy;
  2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności,   
     jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
  3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone   
     z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą,   
     a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp.
  4. zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.;
  5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
     W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
  6. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających   
     w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
  7. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
  8. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
  9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  11. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.
  12. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.
  13. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
  14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’ [↑](#footnote-ref-2)