Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

ZAPYTANIE OFERTOWE

4/21/ZO

PN.: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 
STERYLIZATORA PAROWEGO- PRZELOTOWEGO 
Z WYPOSAŻANIEM ORAZ ZGRZEWARKI ROTACYJNEJ”

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

mgr inż. Łukasz Węgrzyn

Dabrowa Tarnowska, 07.05.2021 r.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel.:  14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

e-mail: dzp@zozdt.pl

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej.

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: Sterylizator parowy- przelotowy z wyposażeniem CPV: 33.19.11.00-6,

Pakiet 2: Zgrzewarka rotacyjna CPV: 42.66.41.00-9.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i 2a do zapytania ofertowego.

- Zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o art. 46c ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych 
w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (...).

- Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym opisie  przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, 
że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty zawierającej rozwiązania równoważne. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych produktów niż podane w opisie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie.

Wskazanie przez Wykonawcę produktów równoważnych bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów.

III. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM:

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy– załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3) Wypełnione i podpisane minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2a do zapytania ofertowego.

4) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają                            na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5) Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

6) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą (e-mail) – wnioskiem                  o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do 12.05.2021 r.  Dokumenty proszę przesłać na adres dzp@zozdt.pl 
w tytule wiadomości wpisując: Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego wraz z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej”.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia  zawartym w załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego– wypełniając przedmiotowy formularz.

Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.

3.Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo.

VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo.

IX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

Załącznik 2. Formularz cenowy,

Załącznik 2a. Minimalne parametry techniczne.

Załącznik 3. Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenia do złożenia oferty na „Zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego- przelotowego z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej”

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..……

Powiat:………………….tel/fax:………………….e-mail: ……………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą sterylizatora parowego - przelotowego wraz 
z wyposażeniem oraz zgrzewarki rotacyjnej za cenę:

Pakiet 1:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ słownie:………………………………………………………………………………….………

Pakiet 2:  cena netto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cena brutto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ słownie:………………………………………………………………………………….………

● Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

● Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami zapytania ofertowego.

● Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

● Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ……………, oznaczenie funkcji: ……………………………………………………………………………..

● Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: …………… tel. .........................., e-mail: ..........................

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym rozeznaniu cenowym.

Miejscowość i data:........................................................

…………………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 1: Sterylizator parowy– przelotowy

| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa handlowa Producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator parowy z wewnętrzna wytwornicą pary | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek wsadowy 2 półkowy | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek transportowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kosz druciany duży – pojemność 1 jednostki sterylizacyjnej | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kosz druciany mały - pojemność ½ jednostki sterylizacyjnej | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw podłączeniowy LAN | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

Sprzęt kompatybilny  ze sobą,  jednego producenta.

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik  nr 2a do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 1 – Sterylizator parowy przelotowy

| L.p. | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 - nowy | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Sterylizator dwudrzwiowy przelotowy z wbudowaną wytwornicą pary | TAK |  |
|  | Pojemność wsadu 6 STU | TAK |  |
|  | Pojemność komory od 400 l do 500 l | TAK |  |
|  | Temperatura sterylizacji 110 °C – 136 °C Programy sterylizacyjne 121º i 134º z możliwością modyfikacji czasu suszenia, programy testowe: test Bowie Dick, test szczelności. Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku. Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie 400 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe sterylizatora - szerokość max 1180 mm - wysokość max 2000 mm - głębokość max 1250 mm | TAK |  |
|  | Moc maksymalna wytwornicy pary 40 kW | TAK |  |
|  | Całkowita masa sterylizatora nie większa niż 1050 kg | TAK |  |
|  | Parametry szczegółowe |  |  |
|  | Komora pełna sterylizatora; wykonana z komory poziomej i prostopadłościennej o przekroju kwadratowym. Komora posiada izolację termiczną. Komora przelotowa. | TAK |  |
|  | W komorze wbudowany detektor powietrza zgodny z normą PN-EN 285 | TAK |  |
|  | - Komora pełna wykonana ze stali nierdzewnej o grubości nie mniejszej niż 4 mm. , - Komora posiada zabezpieczenie, przed zagrożeniem wylania się na obsługę gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi komory. - Uszczelnienie komory za pomocą okrężnej uszczelki, dociskanej do drzwi za pomocą sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | Komora w celu zapewnienia odporności na korozję i rozwój mikroorganizmów, wewnątrz wykonana technologią polerki o chropowatości nie większej niż 0,6 µm | TAK |  |
|  | Płaszcz grzewczy wykonany technologicznie konstrukcją pierścieniowo – żebrowaną. Płaszcz wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L | TAK |  |
|  | Dwoje drzwi komory płaskie, izolowane termicznie, otwierane i zamykane pionowo, sterowane automatycznie, zakrywające w całości elementy napędowe, łatwe w utrzymaniu czystości a działanie ich nie jest skomplikowane. W czasie cyklu pracy, drzwi ryglowane ryglem wewnętrznym, wykonane z nierdzewnej stali np klasy AISI 316L. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |
|  | Orurowanie sterylizatora wykonane z materiałów nierdzewnych np.: miedź, mosiądz . | TAK |  |
|  | Zawory sterujące pneumatyczne, do sterowania przepływu pary. | TAK |  |
|  | Rama wraz z obudową zewnętrzną wykonana ze stali nierdzewnej. Łatwa w utrzymaniu w czystości i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Układ usuwania powietrza z komory sterylizacyjnej za pomocą wydajnej i wodo - oszczędnej pompy próżniowej z pierścieniem wodnym, zamontowanej na półce antywibracyjnej. | TAK |  |
|  | Zestaw do walidacji sterylizatora : - przepust pomiarowy do pomiaru ciśnienia - przepust pomiarowy do pomiaru czujników , zgodnie z PN –EN 17665-1 | TAK / podać |  |
|  | Panel do odczytu parametrów wykonany z bardzo czytelnego dotykowego ekranu LCD o przekroju min 7” z intuicyjnym interfejsem odpowiedzialnym za interakcję z obsługą sterylizatora. Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Panel z zamontowanymi układami sterowania, umieszczony po prawej lub lewej stronie sterylizatora – decyzja o zamontowaniu podjęta przez zamawiającego do 2 tygodni od momentu zawarcia umowy. | TAK/ potwierdzić |  |
|  | Sterylizator posiada zamontowany filtr powietrza, służący do osuszenia próżniowego, usuwającego 99,99 % cząsteczek nie większych niż 0,3 µm | TAK |  |
|  | Sterylizator posiada przestrzeń serwisową po stronie modułu sterowania. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna wytwornica pary |  |  |
|  | Sterylizator z wewnętrzną zintegrowaną wytwornicą pary o mocy max 40 kW Wytwornica pary wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada minimum sześć wbudowanych grzałek. Moc każdej grzałki max 7 kW. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada obudowę termiczną dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Wytwornica posiada automatyczny system oczyszczania / odmulania, który włącza się na czas nie dłuższy niż 60 sekund, każdorazowo po włączaniu sterylizatora, gdy ciśnienie wewnętrzne pary jest mniejsze niż 10 kPa. | TAK / podać czas oczyszczania |  |
|  | Wyposażenie i warunki dodatkowe |  |  |
|  | Wózek wsadowy 2 półkowy( półka pełna z perforacją) o regulowanej wysokości 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózki transportowe 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosze druciane duże 10 szt. o pojemności kosza 1 jednostki sterylizacyjnej | TAK |  |
|  | Kosze druciane małe 4 szt. o pojemności kosza – ½ jednostki sterylizacyjnej | TAK |  |
|  | Zestaw do podłączenia sterylizatora do sieci LAN | TAK / podać typ |  |
|  | W cenie sterylizatora - montaż w miejscu eksploatacji | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni | Tak |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 2: Zgrzewarka rotacyjna

| L.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa handlowa Producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zgrzewarka rotacyjna | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blat rolkowy przedni | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dystrybutor rękawów z obcinarką jednopoziomowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nadstawka do dystrybutora rękawów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko do zgrzewania – stół z półką , z haczykami do koszy sterylizacyjnych | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

Sprzęt i wyposażenie kompatybilne, jednego producenta

……………………………….……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik  nr 2a do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 2 – Zgrzewarka rotacyjna

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 - nowy | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Zgrzewarka rotacyjna, blat przedni rolkowy, dystrybutor jednopoziomowy rękawów z obcinarką, nadstawka do dystrybutora rękawów, stanowisko do pakietowania i zgrzewania – sprzęt kompatybilny, jednego producenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Parametry szczegółowe |  |  |
|  | Szybkość zgrzewania min. 10m/min | TAK |  |
|  | Szerokość zgrzewu 12-15 mm | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Panel LCD lub klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Automatyczny start/stop | TAK |  |
|  | Automatyczny licznik opakowań | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Jednoczesne zgrzewanie i drukowanie danych na zgrzewie opakowań sterylizacyjnych ( data pakowania, data ważności pakietu) | TAK |  |
|  | Regulacja odległości krawędzi zgrzewu | TAK |  |
|  | Osłona wlotu | TAK |  |
|  | Kontrola parametrów zgrzewania - walidacja | TAK |  |
|  | Cyfrowy wskaźnik temperatury | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania tekstu | TAK |  |
|  | Somoregulujący docisk rolek | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej 304 wg AISI | TAK |  |
|  | Wymiary 527x314x162mm +/- 5% | TAK |  |
|  | Zakres temperatur 50-199ºC | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie i warunki dodatkowe |  |  |
|  | Blat przedni rolkowy kompatybilny z zgrzewarką- wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Dystrybutor rękawów z obcinarką jednopoziomowy z prowadnicą | Tak |  |
|  | Nadstawka do dystrybutora rękawów | Tak |  |
| 36. | Stanowisko do pakietowana i zgrzewania , wym. 1400/900/870mm , z półką, haczykami do koszy. | Tak/ podać |  |
| 37. | Wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, kompatybilne ze sobą jednego producenta tworzącego komplet. | Tak |  |
| 39. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 40. | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 41. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 42. | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 43. | Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 10 dni | Tak |  |
| 44. | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 45. | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 46. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 47. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia lub ulotkę w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków 
dot. parametrów technicznych. Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

……………………………….……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt Umowy

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                NIP 871 -15 -36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ........................................–  ……………………………..………...,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą: ................................................................................................................................................. wpisaną do ................................................................. pod numerem ..................................

reprezentowaną przez:

...............................................				–	.................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego o nr 4/21/ZO, 
w oparciu o art. 46c ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j.), zgodnie z którym do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku  z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (...) Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Sprzęt – produkt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie 
ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;

- Opis przedmiotu zamówienia,  będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostarczanego asortymentu z przedmiotem zamówienia opisanym 
w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy;

- Oferta- oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym zapytaniu ofertowym.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz określający asortyment i wymagane parametry zawiera zał. nr 1 i 1a do Umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie      Tarnowskiej.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt jest dopuszczony do użytku szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt oraz posiada oznaczenie CE.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony prawami osób trzecich.

- Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku Zamawiającemu w terminie…….. od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia obsługowego personelu         Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia. Osobą kontaktową w sprawie przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego jest: ……………………………………………………………………………….……………..

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie przedmiotu zamówienia są ………………………………………………………………………..

11. Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykietę producenta, gwarancję, instrukcję obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.

# § 3

# GWARANCJE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. gwarancji na dostarczony sprzęt dla pakietu                 nr …….. : ……... . Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem).

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych wad,       w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.

- W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego, sprzętu  (w okresie gwarancji) Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu ponosi Wykonawca.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.

- Czas usunięcia usterki 4 dni robocze licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski                        – w terminie do 10 dni.

- Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia.

# § 4

# WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet : ………..zł. netto, tj. …………… zł. brutto,

2.  Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

5. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przewozem,  załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi                                    z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie                 w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15)

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 3 Umowy.

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy.

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy.

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 
w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu asortymentu przekraczającego  termin, o którym mowa w § 3 ust. 3  Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu asortymentu wolnego od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji asortymentu, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

  - w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, 
w przypadku gdy:

  - zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy;

  - podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, 
jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

  - w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, 
a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp.

  - zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.;

  - Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem    nieważności.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

  - Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających 
w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

  - Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  - Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

  - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone produkty wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

  - Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

  - Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:				   				ZAMAWIAJĄCY:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’